2017.gada 17.februārī

Iepirkuma

„Siltumenerģijas skaitītāju iegāde”

Pretendentiem

Par skaidrojumu sniegšanu iepirkumā

„Siltumenerģijas skaitītāju iegāde” DS/2017/04

Viens no iepirkumu procedūras „Siltumenerģijas skaitītāju iegāde”, identifikācijas numurs DS/2017/04, Pretendentiem uzdeva sekojošus jautājumus:

- Jautājums:

Nolikumā norādīti nosacītie caurules izmēri: Dn 50, Dn 500 un Dn 800. Kādu PN ( spiediena) klasi paredzēt skaitītājiem?

Atbilde:

Siltumenerģijas skaitītājiem jāparedz spiediena klase PN25.

- Jautājums:

Nolikumā norādīti arī plūsmas Qi, Qp un Qs - pie vēlamajiem caurules Dn. Ieliekot datus vienkāršā aprēķina programmā mēs varam redzēt ka pie Jūsu Dn ( caurules izmēra) plūsmas ātrums skaitītājā pie Qi ir niecīgi mazs - tikai 0.04 m/s ( visiem izmēriem). Tas nozīmē, ka plūsmas uzskaite principiāli nevar būt mērīta ar MID MI-004 noteiktajā Direktīvā esošo precizitāti. Varbūt, tomēr ir jāizskata iespēja sašaurināt esošo cauruli, veikt aprēķinus cik būs spiediena kritums pie Qnom ?

Atbilde:

Esošo cauruļvadu diametru samazināšana netiek paredzēta. Pretendentiem, iesniedzot piedāvājumu jānodrošina siltumenerģijas skaitītāju precizitātes klasi ne zemāku par 2.

Iepirkumu komisija